## Slide 1
电感式传感器

## Slide 2
目录
螺管式电感传感器
2.电涡流电感传感器
3.电感传感器的应用

## Slide 3
*引子：磁感应强度B，磁场强度H和电感L
磁感应强度B：描述磁场强弱和方向的物理量。又称磁通密度；
磁场强度H：描写磁场性质的物理量，从磁荷观点定义的。
H=B/0 0为真空磁导率
电感量L：与线圈匝数和磁阻有关，磁阻与磁力线经过的介质磁导率有很大关系，和几何尺寸有关。 L=N2/Rm

## Slide 4
1. 螺管式电感传感器
单线圈、差动式
图4-6 单线圈螺管型传感器结构图
●一个多层的细长线圈被放置在一个铁磁性的壳体中。
●一个可动的铁芯，沿线圈的轴向移动，用于改变线圈的电感。
●螺管的长径比足够大。

## Slide 5
1. 1螺管型电感传感基本原理
螺管线圈在轴向产生磁场，根据图4-7和毕奥—沙伐—拉普拉斯定律，在轴向上某点处的磁感应强度 Bl 为：
n——线圈单位长度的匝数
l——螺管线圈长度；
N——线圈总匝数；
——螺线管中心任意点
至两端点连线与中心线的夹角
为真空磁导率
I ——电流
式中，
图4-7 螺管线圈轴向磁场
分布计算图

## Slide 6
则磁场强度 Hl 为：

## Slide 7
分析螺管型电感：
（1）沿轴向方向对称；
（2）中心磁场强度大；
（3）边缘磁场强度小，且变化较大（非线性严重）
1. 1螺管型电感传感基本原理

## Slide 8
如线圈长度l >> r，铁芯长度 lc小于l,则线圈电感的相对变化量为
若被测量与∆lc成正比，则与∆L也成正比。实际上由于磁场强度分布不均匀，输入与输出间的关系是非线性的
L：线圈电感变化量
l： 铁芯运动变化量
其推导参见：Textbook Page 70
插入铁芯后，将改变
线圈电感
1. 1螺管型电感传感基本原理

## Slide 9
1. 2差动螺旋管式电感传感器
为提高灵敏度与线性度，采用差动螺管式电感传感器
轴向磁场强度分布
图4-9 差动螺管式电感传感器

## Slide 10
为得到较好的线性，铁芯长度取0.6l 时，则特性工作在H曲线的拐弯处，此时H变化小。
当铁芯向线圈Ⅱ移动∆lc时，线圈Ⅱ电感增加∆L2，线圈Ⅰ电感变化∆L1与∆L2大小相等，符号相反；
获得差动输出
1. 2差动螺旋管式电感传感器

## Slide 11
差动输出
∆L/L与铁芯长度相对变化∆lc/lc成正比，比单螺管式电感传感器灵敏度高一倍。
为使灵敏度增大，应使线圈与铁芯尺寸比值r/rc趋于1，且选用铁芯磁导率μr大的材料。

## Slide 12
螺管式自感传感器的特点：
①结构简单，制造装配容易；
②由于空气间隙大，磁路磁阻高，因此灵敏度低，但线性范围大；
③由于磁路大部分为空气，易受外部磁场干扰；
④由于磁阻高，为了达到某一自感量，需要的线圈匝数多，因而线圈分布电容大；
⑤要求线圈框架尺寸和形状必须稳定，否则影响线性和稳定性。
1. 螺管式电感传感器：特点

## Slide 13
1. 3 电感线圈的等效电路
上述推导假设电感线圈为一理想纯电感，但实际的传感器中，线圈不可能是纯电感；
线圈的铜损电阻（Rc）、铁芯的涡流损耗电阻（Re）和线圈的寄生电容（C）。
图4-10 电感传感器等效电路图
*铜损电阻（Rc）与线圈有关；
*涡流损耗电阻（Re）与铁芯有关；
*寄生电容则与线圈固有电容和导线
分布电容有关

## Slide 14
1）铜损电阻
2）涡流损耗电阻
3）并联寄生电容
主要由线圈的固有电容及电缆分布电容组成。
图4-10 电感传感器等效电路图
1. 3 电感线圈的等效电路

## Slide 15
不考虑电容C 时，串联等效阻抗
考虑并联电容C 时，等效阻抗ZP
式中品质因素： ，当 时
图4-10 电感传感器等效电路图
Rs=Rc+Re，为总等效损耗电阻

## Slide 16
由于并联电容C 的存在，等效串联损耗电阻和等效电感增大；
等效 ，Q值 减少；
电感相对变化为：
* 并联电容后，传感器的灵敏度提高了，品质因素减小
* 在测量中若如要改变电缆长度时，分布电容C将发生变化，则应对传感器的灵敏度重新校准。

## Slide 17
1. 4 测量电路
① 交流电桥——两种构型
为提高灵敏度，改善线性度，一般设计为差动测量结构。
串联结构：Z1=Z2 ，Z3=Z4
并联结构：Z1=Z3 ，Z2=Z4

## Slide 18
图4-11 交流电桥原理图
采用串联对称时，设
工作时，Z1=Z+ΔZ 和 Z2=Z-ΔZ
① 交流电桥-串联结构

## Slide 19
假设负载阻抗ZL→∞（输入阻抗大）
输出电压幅值
输出阻抗
图4-11 交流电桥原理图
① 交流电桥-串联结构

## Slide 20
开路输出
为电感线圈的品质因数
分析：
桥路输出电压USC包含与电源E同相和正交两个分量（实部+虚部）
实际只希望有同相分量：使
或Q值比较大（虚部 ≈ 0）。
但△RS/RS一般很小，所以要求线圈有高的品质因数。
当Q值很高时
图4-11 交流电桥原理图

## Slide 21
并联结构：Z1=Z3 ，Z2=Z4=Z
平衡电抗的配置决定了并联结构的灵敏度。
串联结构时的输出电压
非线性输出特性
①*交流电桥--并联结构（仅了解）

## Slide 22
问题：从灵敏度角度来选择Z2=Z4的阻抗形式。
●相同电感：
①*交流电桥--并联结构（仅了解）

## Slide 23
●Z2、Z4 由相同电阻构成：
①*交流电桥--并联结构（仅了解）

## Slide 24
Z2、Z4为相同电容：即同一支路同时存在C和L
同一条串联支路存在电感和电容：若激励电源处于LC谐振频率，电路电流最大，大小取决于电路中直流电阻。

## Slide 25
①*交流电桥--并联结构（仅了解）

## Slide 26
●Z2、Z4由相同电感构成
当Z1=Z2= Z3=Z4=L时，UPOmax=USO
●Z2、Z4由相同电阻构成
当wL10=R时，UPOmax=2USO
●Z2、Z4由相同电容构成
当wL10=1/jwC时，UPOmax=4Q2USO （类似于谐振）
结论：
由电容构成的并联结构，其灵敏度最大。
①*交流电桥--并联结构（仅了解）

## Slide 27
② 变压器电桥
变压器电桥原理图
用变压器副边驱动传感器：
平衡臂为变压器的两个副边；
当负载阻抗为无穷大时，流入工作臂的电流：
输出电压：
初始：Z1=Z2=Z=RS+jωL
输出：
1. 4 测量电路

## Slide 28
② 变压器电桥
图4-12 变压器电桥原理图
如传感器衔铁离开平衡位置
使：Z1=Z-ΔZ， Z2=Z+ΔZ
如传感器衔铁往相反方向运动
使得：Z1=Z+ΔZ， Z2=Z-ΔZ
大小相等，方向相反

## Slide 29
当衔铁向不同方向移动时，产生的输出电压USC大小相等、方向相反（相位互差180°），可反映衔铁移动的方向。
为判别交流信号的相位，需接入专门的相敏检波电路。
其输出电压幅值：
图4-12 变压器电桥原理图

## Slide 30
优点：与电阻平衡电桥相比，元件少，输出阻抗小，桥路开路时电路呈线性；
缺点：变压器副边不接地，容易引起
来自原边的静电感应电压，使高增益
放大器不能工作。
② 变压器电桥
图4-12 变压器电桥原理图

## Slide 31
③ 紧耦合电感电桥（原变副边有连接）
先了解：变压器的3种通电方式
中间抽头方式变压器不产生附加电感

## Slide 32
可有效提高桥路灵敏度
桥路电源为恒流源，大小为2I0
③ 紧耦合电感电桥
中间抽头方式

## Slide 33
③紧耦合电感电桥---有效提高桥路灵敏度的方法

## Slide 34
线性输出
灵敏度
③紧耦合电感电桥---有效提高桥路灵敏度的方法

## Slide 35
1. 5 差动变压器式力传感器（重难点）
外力作用下，弹性部件变形使差动变压器的铁芯微位移，变压器次极产生相应电信号。

## Slide 36
差动变压器式传感器工作原理
螺线管式差动变压器由初级线圈，两个次级线圈和插入线圈中央的圆柱形铁芯等组成.
螺线管式差动变压器按线圈绕组排列的方式不同可分为二节、三节、四节和五节式等类型（textbook page75）。
这里主要介绍三节式。
1-活动衔铁；2-导磁外壳
3-骨架； 4-初级绕组w
5-次级绕组w2a；6-次级绕组w2b

## Slide 37
差动变压器等效电路
两个次级线圈反相串联；
先忽略铁损、导磁体磁阻和线圈分布电容
幅值为：
输出阻抗为：
本质上，铁芯的运动改变了
互感系数M1和M2，导致输出
电压e2发生变化

## Slide 38
差动变压器输出电势e2与衔铁位移x的关系
图4-16 差动变压器的输出特征（重要）
（Ⅰ、Ⅱ为次级线圈）
由于e2为交流电压，所以只能反映 x 的大小，而不能反映其方向，如需方向信息，需采用相敏检波电路。

## Slide 39
差动变压器次级线圈输出有效值为
根据理论推算可得
其中
灵敏度
非线性误差
表示铁芯位移量，l1和l2为插入深度
Page 76 图5-2-4

## Slide 40
40
灵敏度
(1) 次级线圈匝数N2的影响分析
，但会增加零点残余电压
当 >> 时，高频：
I1
灵敏度表达式复杂，下面做简化分析：
——新系数
»
A
A
N
N
K
1
2
1

## Slide 41
41
高频时， >>
(2) 初级线圈电压e1
电压e1 ，K1 ，但会引起变压器发热变大，而使输出信号漂移。
(3) 激励电压的频率 f =2
低频时， <<
与频率成正比
与频率无关
传感器表现出高通的特性

## Slide 42
误差因素分析
① 激励电压e1的幅值与频率的影响
  幅值波动：
  会使线圈激励磁场的磁通发生变化，直接影响输出电势。
  频率波动：
  只要适当地选择较高频率，频率的波动影响不大。
② 环境温度变化的影响
  周围环境温度的变化，引起线圈及导磁体磁导率的变化，从而使线圈磁场发生变化产生温度漂移。
  方法：提高线圈品质因数、采用差动电桥、恒流源激励
高频下，灵敏度与频率无关

## Slide 43
误差因素分析
③ 零点残余电压-定义
当差动变压器衔铁处于中间位置时，理想条件下其输出电压为零。但实际上仍有一微小的电压值(从零点几mV 到数十mV )存在，称为零点残余电压。
图4-21 差动变压器的零点残余电压
1——实际特性 2——理想特性
后果：零点残余电压的存在造成零点附近的不灵敏区；零点残余电压输入放大器内会使放大器末级趋向饱和，影响电路正常工作。

## Slide 44
44
1——基波正交分量；
2——基波同相分量；
3——二次谐波；
4——三次谐波；
5——电磁干扰。
③ 零点残余电压-原因
零点残余电压产生的原因：
1）基波分量
次级两个绕组不一致，导致输出电压幅值不等；
线圈损耗以及分布电容的不同，导致输出电压相位不同。
2）高次谐波
主要由导磁材料磁化曲线的非线性引起。

## Slide 45
45
2）选用合适的测量电路
相敏检波电路
图4-25 采用相敏检波后的输出特性
消除零点残余电压方法：
1）从设计和工艺上保证结构对称性
③ 零点残余电压-消除方法

## Slide 46
46
3）采用补偿线路
调整相位
调整磁化曲线的工作点
图4-26 调相位式残余电压补偿电路
③ 零点残余电压-消除方法

## Slide 47
47
图4-28 R 或 L 补偿电路
图4-27 电位器调零点残余电压补偿电路
3）采用补偿线路
消除零点残余电压方法：
③ 零点残余电压-消除

## Slide 48
差动变压器测量电路—差动整流
① 差动整流电路：将差动变压器两输出分别接至两整流电路
特点：根据二极管单向导通原理进行解调的。
在f点为“+” ，则电流路径是fgdche。反之，如f点为“-”，则电流路径是ehdcgf。
Usc = eab+ecd

## Slide 49
电流总是d→c，a→b，所以 USC的符号表明了方向。
特点：包含以下三个环节
● 相位鉴别功能（通过二极管桥路判断电压的符号）；
● 同频率的参考输入；
● 输出接低通滤波器，转变为直流信号。
① 差动整流电路（续）

## Slide 50
50
② 相敏检波电路
这种电路容易做到输出平衡，而且便于阻抗平衡。
调制电压er 和e 同频，经过移相器使er和e保持同相或反相，且满足 。调节电位器R可调平衡，图中电阻R1=R2=R0，电容C1=C2=C0，输出电压为UCD。
图4-30 二极管相敏检波电路图

## Slide 51
51
差动变压器铁芯在中间位置时，其输出：e =0
电压er产生的电流在R1和R2上抵消，故：UCD=0
+
+
-
-
② 相敏检波电路
负半周
的正半周

## Slide 52
52
b. 若差动变压器铁芯上移，e >0
设e和er同相位，由于 ，e不影响二极管的导通。
+
+
-
-
+
-
+
-
② 相敏检波电路
负半周
的正半周
在铁芯上移时，正负半周下，输出都表现为正值

## Slide 53
53
c. 若差动变压器铁芯下移，e <0
则e和er反相，由于有 ，e 不影响二极管的导通。
+
+
-
-
+
-
+
-
由此可见，该相敏检波电路能判别铁芯移动的方向
② 相敏检波电路
在铁芯下移时，正负半周下，输出都表现为负值

## Slide 54
2. 电涡流电感传感器
涡流：导体置于交变磁场，或在磁场中运动时，导体上产生感应电流，该电流在导体内部闭合，称为涡流。
电磁炉就是利用电涡流加热的。感应加热在工业上也有应用。

## Slide 55
大直径电涡流探雷器

## Slide 56
2.1电涡流效应及电涡流的分布
涡流大小与导体电阻率ρ、磁导率μ以及产生交变磁场的线圈与被测体之间距离d，线圈激励电流的频率f有关。
涡流穿透深度
涡流穿透深度h和激励电流频率f 有关。

## Slide 57
2.1电涡流效应及电涡流的分布
（2）电涡流的分布
径向分布：
1
1
电涡流密度J与半径r的关系曲线

## Slide 58
电涡流的轴向分布：
z
h：趋肤深度；z: 金属中某点与表面的距离
趋肤效应
（2）电涡流的分布
轴向分布：

## Slide 59
涡流的分布特性可以化为
一个平均半径和厚度均一
定的矩形截面圆环。此圆
环相当于一匝短路环，其
电阻等于R2，电感等于L2，互感为M。

## Slide 60
2. 2 等效电路
图4-35 电涡流传感器的等效电路
金属导体形象地看做一个短路线圈，与传感器线圈有磁耦合。
（变压器？）
R1和L1为传感器线圈的电阻和电感，R2和L2为金属导体的电阻和电感，E为激励电压。
根据克希荷夫定律及所设电流正方向，写出方程

## Slide 61
线圈的等效阻抗：
线圈的等效电阻
2. 2 等效电路
线圈的等效电感：
线圈的等效电阻增加，等效电感减小

## Slide 62
线圈的等效Q值为
Q0——无涡流影响下的线圈的Q值，
——金属导体中产生电涡流部分的阻抗，
线圈与金属导体系统的Z、L、Q都是互感系数M的平方的函数；
根据麦克斯韦互感函数的基本公式：互感系数是两个磁性相联线圈距离x的非线性函数。因此 均是非线性函数。
但在某一范围内，可将这些函数近似看作线性。
2. 2 等效电路

## Slide 63
等效电感L：L1与静磁效应有关，线圈与金属导体构成一个磁路，其有效磁导率μr取决于此磁路的性质。
当导体为磁性材料时，μr随导体与线圈距离d 的减小而增大，于是L1增大；若导体为非磁性材料，则μr和d无关，即L1不变。
2. 2 等效电路

## Slide 64
电涡流回路的反射电感：使传感器的等效电感减小。
当被测物导体为非磁性材料或硬磁材料时，传感器线圈的等效电感L随导体与线圈距离d的减小而减小；
被测导体为软磁材料时，则由于静磁效应使传感器线圈的等效电感L反而增大（因为L1变大）。
2. 2 等效电路
铁棒被磁化后，磁性很容易消失，这种磁体称为软磁体。 钢棒被磁化后，磁性能够长期保持，称为硬磁体或永磁体。

## Slide 65
图4-36 固定频率调幅谐振曲线
为提高传感器灵敏度，常用一个电容与电涡流线圈并联，构成并联谐振回路。
在不接被测导体时，传感器调谐到某一谐振频率f0。当有被测导体时，回路将失谐。被测体
为非铁磁材料或硬磁材料时，因
传感器线圈等效电感减小，谐振
曲线右移；当被测体为软磁材料
时，其电感量增大，谐振曲线左
移。传感器LC 回路的阻抗变化既
反映了电感的变化，又反映了Q
值变化。
2. 2 等效电路

## Slide 66
讨论：
电涡流效应使得等效电阻增大、等效电感减小，品质因素减小。
电涡流效应必然消耗能量→等效电阻↑
等效电感、等效阻抗、品质因素与M平方有关，是距离x的非线性函数。
电涡流效应与距离的关系：
  x↓→电涡流效应↑→△L↑, Q↓

## Slide 67
2. 3 电涡流传感器分类
反射式：

## Slide 68
低频(音频范围)电压e1 加到线圈ω1 的两端后,在周围空间产生一交变磁场,并在被测材料G中产生涡流,此涡流损耗了部分能量,使贯穿ω2的磁力线减少,从而使ω2产生的感应电势e2 减小。
e2 的大小与G的厚度及材料性质有关,实验与理论证明,e2 随材料厚度h增加按负指数规律减小。
透射式:
2. 3 传感器分类
问：为什么工作在低频？
发射线圈ω1 和接收线圈ω2分别放在被测材料G的上下

## Slide 69
透射式:
实验和理论证明：
穿透深度：
2. 3 电涡流传感器分类

## Slide 70
2. 4 灵敏度与线性度
以反射式测距传感器为例，通常将传感器当作电感接入振荡器的振荡回路
x: 传感器端面到被测物体的距离
a: 与线圈几何尺寸及被测金属材料有关
b:与线圈几何尺寸有关

## Slide 71
灵敏度:
分析：
（1）灵敏度为非线性；
（2）灵敏度决定于传感器的几何尺寸和被测对象材料；
系数a、b由实验确定

## Slide 72
2.5传感器及被测物体的几何尺寸对传感器灵敏度的影响
1
1
●线圈内径对传感器参数影响较小
●线圈外径对传感器参数影响较大。匝数一定时，减小外径可提高灵敏度，但敏感范围减小。
●被测导体厚度大于2t时，可认为对灵敏度无影响。
对钢材：f=50 Hz, t=1~2mm
f=5 kHz, t=0.1~0.2mm

## Slide 73
被测体对电涡流测量的影响
被测体是传感器的组成部分
被测导体的电导率越高，灵敏度越高
磁性体的灵敏度比非磁性体降低
  对L1（线圈电感）：电涡流效应使其减小
  被测物为导磁体，导磁体的作用使得L1↑，磁效应抵消电涡流效应。所以，被测物是磁性体，灵敏度较非磁性体低。
  一般采用较高的激励频率。
镀层对测量有影响。
对被测体的大小有要求。

## Slide 74
2. 6 测量线路
●根据电涡流传感器的原理，被测参量可以由传感器转换为传感器的Q值（电感与电阻的比值）、等效阻抗Z和等效电感L三个参数。
●若是差动式结构，可采用电桥电路。
●但是在测量导体物理性质时常不能采用差动形式，所以电涡流传感器常用以下测量电路：定频调幅电路和调频电路。

## Slide 75
(1)调幅式测量线路
振荡
器f0
放
大
检
波
滤
波
L
R
C
USC
输出电压的频率f始终恒定，称为定频调幅式

## Slide 76
(1)调幅式测量线路
f
Z
R0<R1<R2<R3
f0
f1
f2
f3
Z0
Z1
Z2
Z3
L0>L1>L2>L3
Q0>Q1>Q2>Q3
f0<f1<f2<f3
当w=w0时，输出最大
对非导磁体，涡流增大使得L1减小、R1增大、w0增高
  输出电压减小
  谐振频率、谐振曲线向高频方向移动
输出U与涡流参数之间呈单调非线性关系

## Slide 77
(2)调频测量电路-调频鉴幅式
f
U
f0
f1
f2
频率始终等于谐振频率，幅值始终为谐振曲线峰值

## Slide 78
(3)调频测量电路-直接频率输出
放
大
限
幅
鉴
频
滤
波
X
U
鉴频器将调频信号转换为电压输出。

## Slide 79
3. 电感传感器的应用
电感式传感器主要用于测量微位移，凡是能转换成位移量变化的参数，如压力、力、压差、加速度、振动、应变、流量、厚度、液位等都可以用电感式传感器来进行测量。

## Slide 80
3. 1 位移传感器
它主要用于位移，振动，转速测量。传感器的前置放大器被集成安装在传感器壳体里，其输出信号与测量位移成正比。在传感器测量量程内线性精度优于±2%。

## Slide 81
3.2螺管式电感传感器测量位移
测量原理：
这是一根推杆插入测量传感器棒的内孔里的机械位移。在这棒里有一个电桥线圈，线圈被交流激励。推杆端部一段磁敏感材料位置变化引起中心抽头之间电桥线圈阻抗发生变化。电桥电压变化被放大。这样输出电压与推杆位置之间有一线性关系。由于是非接触测量，所以工作寿命长。而推杆与传感器棒内孔同心度没有要求。

## Slide 83
3.3电感式传感器测液位

## Slide 84
3. 4 差动变压器应用
差动变压器式传感器可以直接用于位移测量，也可以测量与位移有关的任何机械量，如振动、加速度、应变、比重、张力和厚度等。
1．差动变压器式加速度传感器
用于测定振动物体的频率和振幅时其激磁频率必须是振动频率的十倍以上，才能得到精确的测量结果。可测量的振幅为0.1～5mm，振动频率为0～150Hz。
由悬臂梁和差动变压器构成差动变压器式加速度传感器及其线路

## Slide 85
3.5差动变压器应用
2.微压力变送器
由差动变压器和弹性敏感元件（膜片、膜盒和弹簧管等）相结合
这种变送器可分档测量（–5×10-5～6×105）N/m2压力，输出信号电压为(0～50)mV，精度为1.5级。

## Slide 86
3.6 电涡流传感器的应用
测量冷轧板厚度

## Slide 87
测量尺寸、公差及零件识别
通过测量间隙来测定热膨胀引上下平移
零件尺寸识别

## Slide 88
振动测量
汽轮机叶片测试
测量悬臂梁的振幅及频率

## Slide 90
转速测量
若转轴上开z 个槽(或齿)，频率计的读数为f（单位为Hz），则转轴的转速n（单位为r/min）的计算公式为

## Slide 91
电涡流表面探伤
手持式裂纹测量仪
油管探伤

## Slide 93
大直径电涡流探雷器

## Slide 94
机械结构的几何参数检测
例如可以测出用手动螺纹量规可测的所有几何参数(如螺纹的大径、小径和中径等)，还可以检测螺纹表面粗糙度和螺纹深度。

## Slide 95
作业2：
4-6（(1)电压频率f=400Hz）,
4-11, 4-12
作业：5-2，5-3，5-9，5-10